|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MGT100x100AGAT Tech**  **Контролно тело**  **Ђорђа Радака 10**  **11250 Београд** | | | | **ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИСАЊУ/ОВЕРАВАЊУ** | | | | | | |
| Назив мерила:  **Машина за мерење дужине жице и кабла** | | | | | | | | | | Записник број:  **39/23-К1** |
| Врста контролисања/оверавања:  Периодично (редовно) | | | | | | | | | | |
| Подносилац захтева:  Elektronapon doo Subotica | | | | | | | | | | |
| Власник/кoрисник:  Elektronapon doo Subotica | | | | | | | | | | |
| **Подаци о мерилу:** | | | | | Серијски број:  / | | | Идентификациони број:  85434 | | |
| Произвођач:  Minion TR Žitište | | | | | Ознака типа/модела:  VM-1 | | | Службена ознака типа:  D-8-17 | | |
| Мерни опсег:  50 m до 9999,9 m | | | | | Најмањи подељак:  0,1 m | | | Класа тачности:  / | | |
| **Услови околине:** | | | | | **T = 19,5 0C ; Rv = 45,5 %** | | | | | |
| Функционална исправност задовољава: | | | | | | | | ДA  НE | | |
| Напомена:/ | | | | | | | | | | |
| **Резултати контролисања:**  ***Пречник точка машине:***     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1.мерење | 2.мерење | 3.мерење | Средња вредност | | (mm) | | | | | 157,70 | 157,75 | 157,80 | 157,75 |   Обим точка (средња вредност): 495,34 mm  ***Провера исправног вођења мерног материјала***: **1 mm/ m**  испуњава  не испуњава  није применљиво    ***Провера исправности показног уређаја***: број обртаја једнак броју који се добија бројањем  испуњава  не испуњава  ***Провера исправности уређаја за одмеравање дужина***:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Дужина узорка | Дебљина узорка | Показивање машине | Одступање од стварне вредности дужине | Релативна грешка измерене дужине | НДГ | | (m) | | | | % | % | | 50 | 0,0065 | 50 | 0,045 | 0,09 | 0,5 |  Узорак је кабал дужине 50 m. | | | | | | | | | | |
| **Еталони и опрема**: | Еталон: | 1. Мерни лењир | | | | Сер. бр. еталона: | | | 1. 197 | |
| 2. Помично мерило | | | | 2. 711 | |
| **Подаци о жиговима:** | Скинути:  00202158 (23) | | | | | Постављени: | | | | |
| **НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА КОНТРОЛИСАЊА УТВРЂЕНО ЈЕ ДА МЕРИЛО**  **ИСПУЊАВА**   **НЕИСПУЊАВА**  Захтеве прописане у Правилнику о метролошким условима за машине за мерење дужине жице и кабла („Службени лист СФРЈ”, брoj 51/86) | | | | | | | | | | |
| **Коментари/Напомене/Разлог одбијања**: | | | | | | | | | | |
| Датум: 04.12.2023. | | | Контролисање/оверавање извршио:  Милош Бјелић | | | | Потпис: | | | |
| Датум: 04.12.2023. | | | Контролисање/оверавање одобрио:  Maja Aleksić | | | | Потпис: | | | |