|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MGT100x100MAGAT Tech**  **Контролно тело**  **Ђорђа Радака 10**  **11250 Београд** | | | | **ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИСАЊУ/ОВЕРАВАЊУ** | | | | | | |
| Назив мерила:  **Мерна летва за мерење нивоа течности** | | | | | | | | | | Записник број:  **45/23-К1** |
| Врста контролисања/оверавања:  Ванредно | | | | | | | | | | |
| Подносилац захтева:  Gilbarco Acis doo | | | | | | | | | | |
| Власник/кoрисник:  DEM doo Maršala Tita bb, Kulpin | | | | | | | | | | |
| **Подаци о мерилу:** | | | | | Серијски број:  311/2015 | | | Идентификациони број:  / | | |
| Произвођач:  ALMIO | | | | | Ознака типа/модела:  ALMIO | | | Службена ознака типа:  D-00-25 | | |
| Мерни опсег:  0 mm do 3 m | | | | | Најмањи подељак:  1 mm | | | Класа тачности:  II | | |
| **Услови околине:** | | | | | **T = 19,4 0C ; Rv = 49,8 %** | | | | | |
| Функционална исправност задовољава: | | | | | | | | ДA  НE | | |
| Напомена: | | | | | | | | | | |
| **Резултати контролисања:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Називна мера | Одступање од називне мере | НДГ  ± | | (mm) | | | | 500 | **-0,35** | **1,4** | | 1000 | **-0,40** | **1,4** | | 1500 | **-0,40** | **1,8** | | 2000 | **-0,40** | **1,8** | | 2500 | **-0,45** | **2,2** | | 3000 | **-0,55** | **2,2** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Изабрани подељак скале | Грешка подељка | Разлика дужине два узастопна подељка | НДГ Подељак дужине  i≤1 mm | Највећа дозвољена разлика између два узастопна подељка  i≤1 mm | | (mm) | | | | | | 660-661 | **-0,05** | **0,05** | ±**0,4** | **0,4** | | 661-662 | **-0,10** | | 1530-1531 | **-0,05** | **0** | | 1531-1532 | **-0,05** | | 2250-2251 | **0** | **0,10** | | 2251-2252 | **-0,10** | | 2863-2864 | **-0,10** | **0,05** | | 2864-2865 | **-0,05** | | | | | | | | | | | |
| **Еталони и опрема**: | Еталон: | 1. Мерни лењир | | | | Сер. бр. еталона: | | | 1. 650462 | |
| 2. Мерна лупа | | | | 2. 2049 | |
| **Подаци о жиговима:** | Скинути:  63  22 | | | | | Постављени:  25  131 | | | | |
| **НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА КОНТРОЛИСАЊА УТВРЂЕНО ЈЕ ДА МЕРИЛО**  **ИСПУЊАВА**   **НЕИСПУЊАВА**  Захтеве прописане Правилником о метролошким условима за мерила дужине опште намене ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/88 и 26/90). | | | | | | | | | | |
| **Коментари/Напомене/Разлог одбијања**: | | | | | | | | | | |
| Датум: 21.12.2023. | | | Контролисање/оверавање извршио:  Никола Даниловић | | | | Потпис: | | | |
| Датум: 21.12.2023. | | | Контролисање/оверавање одобрио:  Маја Алексић | | | | Потпис: | | | |