|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MGT100x100MAGAT Tech**  **Контролно тело**  **Ђорђа Радака 10**  **11250 Београд** | | | | **ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИСАЊУ/ОВЕРАВАЊУ** | | | | | | |
| Назив мерила:  **Мерна трака с виском** | | | | | | | | | | Записник број:  **46/23-К1** |
| Врста контролисања/оверавања:  Прво | | | | | | | | | | |
| Подносилац захтева:  Almio doo | | | | | | | | | | |
| Власник/кoрисник:  PUTD Nedeljković, Karađorđeva 24, 15215 Provo | | | | | | | | | | |
| **Подаци о мерилу:** | | | | | Серијски број:  46/23 | | | Идентификациони број:  / | | |
| Произвођач:  Almio d.o.o. | | | | | Ознака типа/модела:  MT | | | Службена ознака типа:  D-02-124 | | |
| Мерни опсег:  0 mm do 10 m | | | | | Најмањи подељак:  1 mm | | | Класа тачности:  II | | |
| **Услови околине:** | | | | | **T = 19,4 0C ; Rv = 42,3 %** | | | | | |
| Функционална исправност задовољава: | | | | | | | | ДA  НE | | |
| Напомена: | | | | | | | | | | |
| **Резултати контролисања:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Називна мера | Одступање од називне мере | НДГ  ± | | (mm) | | | | 0 | **0** | 0,6 | | 1000 | **-0,10** | 0,6 | | 2000 | **-0,15** | 0,7 | | 3000 | **-0,30** | 0,9 | | 4000 | **-0,40** | 1,1 | | 5000 | **-0,50** | 1,3 | | 6000 | **-0,55** | 1,5 | | 7000 | **-0,60** | 1,7 | | 8000 | **-0,70** | 1,9 | | 9000 | **-0,80** | 2,1 | | 10000 | **-0,90** | 2,3 |      |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Изабрани подељак скале | Грешка подељка | Разлика дужине два узастопна подељка | НДГ Подељак дужине  i≤1 mm | Највећа дозвољена разлика између два узастопна подељка  i≤1 mm | | (mm) | | | | | | 660-661 | **-0,05** | **0,05** | ±**0,2** | **0,2** | | 661-662 | **0** | | 1350-1351 | **0** | **0** | | 1351-1352 | **0** | | 5800-5801 | **-0,05** | **0,05** | | 5801-5802 | **0** | | 8650-8651 | **0** | **0,05** | | 8651-8652 | **-0,05** | | | | | | | | | | | |
| **Еталони и опрема**: | Еталон: | 1. Мерни лењир | | | | Сер. бр. еталона: | | | 1. 650462 | |
| 2. Мерна лупа | | | | 2. 2049 | |
| **Подаци о жиговима:** | Скинути:  / | | | | | Постављени:  25 1  131 131 | | | | |
| **НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА КОНТРОЛИСАЊА УТВРЂЕНО ЈЕ ДА МЕРИЛО**  **ИСПУЊАВА**   **НЕИСПУЊАВА**  Захтеве прописане Правилником о метролошким условима за мерила дужине опште намене ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/88 и 26/90) . | | | | | | | | | | |
| **Коментари/Напомене/Разлог одбијања**: | | | | | | | | | | |
| Датум: 25.12.2023. | | | Контролисање/оверавање извршио:  Nikola Danilović | | | | Потпис: | | | |
| Датум: 25.12.2023. | | | Контролисање/оверавање одобрио:  Maja Aleksić | | | | Потпис: | | | |