|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MGT100x100MAGAT Tech**  **Контролно тело**  **Ђорђа Радака 10**  **11250 Београд** | | | | **ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИСАЊУ/ОВЕРАВАЊУ** | | | | | | |
| Назив мерила:  **Метри за текстил** | | | | | | | | | | Записник број:  **47/23-К1** |
| Врста контролисања/оверавања:  Периодично (редовно) | | | | | | | | | | |
| Подносилац захтева:  LIBELA ELSI ELVAG doo, Proleterskih brigada 1, Subotica | | | | | | | | | | |
| Власник/кoрисник:  DELTA SPEKTRA doo, Somborski put 32, Subotica | | | | | | | | | | |
| **Подаци о мерилу:** | | | | | Серијски број:  / | | | Идентификациони број:  200 | | |
| Произвођач:  S-VAGA | | | | | Ознака типа/модела:  RS | | | Службена ознака типа/број исправе о усаглашености:  D-1-5 | | |
| Мерни опсег:  0 mm do 1 m | | | | | Најмањи подељак:  1 cm | | | Класа тачности:  III | | |
| **Услови околине:** | | | | | **T = 19,5 0C ; Rv = 42,8 %** | | | | | |
| Функционална исправност задовољава: | | | | | | | | ДA  НE | | |
| Напомена: | | | | | | | | | | |
| **Резултати контролисања:**  **Strana 1**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Називна мера | Одступање од називне мере | НДГ | | (cm) | (mm) | | | 20 | **-0,80** | **±2,6** | | 40 | **-0,90** | | 60 | **-0,90** | | 80 | **-0,90** | | 100 | **-1,00** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Изабрани подељак скале | Грешка подељка | Разлика дужине два узастопна подељка | НДГ Подељак дужине  i=1 cm | Највећа дозвољена разлика између два узастопна подељка  i=1 cm | | (cm) | (mm) | | | | | 22-23 | **+0,05** | **0,05** | **±1,2** | **1,2** | | 23-24 | **0** | | 45-46 | **-0,10** | **0,10** | | 46-47 | **0** | | 62-63 | **-0,10** | **0,10** | | 63-64 | **0** | | 78-79 | **0** | **0** | | 79-90 | **0** |   Strana 2   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Називна мера | Одступање од називне мере | НДГ | | (cm) | (mm) | | | 20 | **-0,80** | **±2,6** | | 40 | **-0,80** | | 60 | **-0,80** | | 80 | **-0,90** | | 100 | **-0,90** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Изабрани подељак скале | | Грешка подељка | Разлика дужине два узастопна подељка | НДГ Подељак дужине  i=1 cm | Највећа дозвољена разлика између два узастопна подељка  i=1 cm | | (cm) | (mm) | | | | | | 31-32 | | **-0,05** | **0,05** | **±1,2** | **1,2** | | 32-33 | | **0** | | 41-42 | | **0** | **0** | | 42-43 | | **0** | | 55-56 | | **-0,05** | **0,05** | | 56-57 | | **0** | | 85-86 | | **-0,05** | **0** | | 86-87 | | **-0,05** | | | | | | | | | | | |
| **Еталони и опрема**: | Еталон: | 1. Мерни лењир | | | | Сер. бр. еталона: | | | 1. 650462 | |
| 2. Мерна лупа | | | | 2. 2049 | |
| **Подаци о жиговима:** | Скинути:  77  23 | | | | | Постављени:  25  131 | | | | |
| **НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА КОНТРОЛИСАЊА УТВРЂЕНО ЈЕ ДА МЕРИЛО**  **ИСПУЊАВА**   **НЕ ИСПУЊАВА**  Захтеве прописане Правилником о метролошким условима за мерила дужине опште намене ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/88 и 26/90) . | | | | | | | | | | |
| **Коментари/Напомене/Разлог одбијања**:  / | | | | | | | | | | |
| Датум: 25.12.2023. | | | Контролисање/оверавање извршио:  Никола Даниловић | | | | Потпис: | | | |
| Датум: 25.12.2023. | | | Контролисање/оверавање одобрио:  Маја Алексић | | | | Потпис: | | | |